**Фильтр для душа BIOFIL 4 месяца**

Не стерильный

Артикул: **30461**

 Технические характеристики

Фильтрующий ручной душ BIOFIL против легионеллы и всех микробов.

Материал устройства: АБС.

Тип мембраны: трубчатая микрофильтрация.

Мембранные материалы: Полиэтилен.

Порог отсечки: номинальный 0,1 мкм и абсолютный 0,2 мкм, стерилизующая степень.

Квалифицированный объем воды на период использования: 12 000 литров.

Расход фильтрации: 6,5 л/мин при 1 бар, 11,8 л/мин при 3 барах и 14, 2 л/мин при 5 барах (только фильтр, без ограничения расхода в кранах).

Максимальное рабочее давление на входе: 5 бар.

Максимальный срок использования: 4 месяца после установки.

Устойчивость к термической обработке : 70°C в течение 30 минут.

Устойчивость к химической обработке: 100 ppm активного хлора в течение 4 часов.

Не стерильный фильтр.

Класс CE I — медицинское устройство.

Вес: Пустой фильтр 133 г / Фильтр с водой 259 г.

Унифицированный продукт. Обязательный заказ кратно 10. Упаковка в коробках по 10 штук.